ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Спецификация за костен денситометър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Рентгенов двойно абсорбционен костен денситометър(DEXA).

- Възможност за изследване на деца и възрастни.

- Вид на сканиране – лъч писалка (Pencil beam).

- Рентгенов генератор с мощност 110 киловолта или по-добро.

- Рентгенова тръба с фокус 0,5 мм или по-добро.

- Автоматична настройка на тока на тръбата според данните на пациента.

- Автоматично ежедневно калибриране с помощта на фантом.

- Лазерно позициониращо устройство.

- Радиационна доза – 10 mRem или по-малко на разстояние 5 метра за едно изследване.

- Остатъчна радиация – 1 mRem или по-малко на разстояние 5 метра.

- Зони на сканиране – гръбначен стълб и тазобедрени стави.

- Възможност за сканиране на гръбначен стълб и тазобедрени стави едновременно.

- Възможност за ръчен режим на скениране с избор дебелината на тъканите.

- Точност на скениране – 1,5% или по-добро.

- Повторяемост на резултатите – 1,5% или по-добро

- Измервани параметри: Костна минерална плътност BMD, костно минерално съдържание BMC, площ.

- Изчислявани параметри: Средни стандартни отклонения T-score и Z-score.

- Индекс за оценка риска от счупване FRAX съгласно СЗО в зависимост от BMD и начин на живот.

- Измерване на процент абдоминални мазнини и сравняване със статистически референтни данни.

- Възможност за ръчно или автоматично очертаване на зоната на интерес за анализ.

- Възможност за ръчно редактиране на образа при наличието на артефакти.

- Трансфер на образи и данни в DICOM формат и възможност за връзка с PACS системи.

- Възможност за създаване на пациентска база данни с преглед на предшестващи изследвания под формата на тренд.

- Възможност за генериране и разпечатване на краен рапорт в различни формати, включително рентгенов образ, таблични данни и графики в един рапорт.

- Електрическа консумация – 400 вата или по-малко, монофазно захранване 240 VAC.

- Тегло – под 140 кг.